## Лист1
Приложение к Протоколу №49 от 28.11.2023 г.
№ | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Итого сумма | Условия поставки (в соотвествии с ИНКОТЕРМС) | Срок поставки товара | Место поставки (код населенного пункта в соответствиии с КАТО) | Поставщик
1 | Фитоменадион | Раствор для инъекций 10 мг/мл | ампула | 1140 | 132.74 | 151323.6 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | НЕТ ЦЕНОВКИ
2 | Катетер баллонный периферический под 0,14; 0,18 проводник | Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шафта: не более 3,8 и не более 3,9F (для Ø 6.0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (ø 5.0мм x 150мм, ø 6.0-7.0мм х 20-200мм), 13 атм (ø 4.0-5.0мм x 170-200 мм), 14 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 200мм), 15 атм (ø 2.0 - 3.5мм x 20 - 170мм, ø 4.0мм x 20 - 150мм, ø 5.0мм x 20 - 120мм). Минимальный диаметр интродьюсера не более 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (ø 6.0 x 120 - 200 мм, ø 7.0 x 80 - 200 мм). Совместимость с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм. | штука | 6 | 95000 | 570000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Asia Med Engineering
3 | МРТ совместимый двухкамерный ЭКС, в комплекте с принадлежностями | Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы cтимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции c оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения AВ-задержки, наличие повторного, поискового AВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч. Стандартная комплектация состоит из (при поставке в комплектах): 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, двухкамерный – 1 шт. 2. Эндокардиальные МРТ-совместимые электроды, активной фиксации, диаметром не более 6 Френч – 2 шт. 3. Интродьюсер - 2 шт. | комплект | 8 | 775000 | 6200000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Asia Med Engineering
4 | Микросферы насыщаемые | Микросферы способны абсорбировать жидкости с 4-х кратным увеличением диаметра частиц, что соответствует 64-х кратному увеличению объема. Увеличение размера частиц происходит при их контакте с кровью, контрастной средой или физраствором. После набухания, благодаря свойствам полимера из которого изготовлены микроcферы, их размер остается стабильным даже после «излучения» лекарственного препарата. Высокая впитывающая способность полимера позволяет, к примеру, сорбировать до 75 мг доксорубицина на 25 мг гепасфер. Это обусловлено тем, что сорбция идет не только на поверхности благодаря ионному взаимодействию, а по всему объему микросферы. Возможно также насыщение микросфер эринотеканом, митомицином, оксалиплатином, гемзаром и другими препаратами. Благодаря свойственной им эластичности, микросферы способны временно деформироваться, что позволяет им беспрепятственно продвигаться по катетерам небольших диаметров. Гидрофильные, эластичные, сжимаемость до 80%. Возможность впитывать лекарственный препарат, увеличиваясь при этом в объеме в 64 раза, и затем постепенно излучать его в месте доставки без уменьшения диаметра частиц. Специально созданный сферический эмболизат, каждая частица которого полностью соответствует диаметру целевого сосуда и обеспечивает таким образом адекватную эмболизацию. Гидрофильная поверхность, которая препятствует слипанию частиц при прохождении через катетер и внутри сосуда. Эластичность, позволяющая частицам временно деформироваться для беспрепятственного движения по катетерам небольших диаметров для изготовления применяется специальный высоко адсорбирующий полимер. Расширяющиеся микросферы поставляются в сухом виде во флаконах по 25мг и 50мг. Размеры частиц в сухом виде от 30 до 200 мкм. Размеры частиц в насыщенном виде от 120 до 800мкм. | штука | 3 | 310000 | 930000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Densau (Денсау)
5 | Набор для несосудистого минидоступа с нитиноловым проводником | Набор для несосудистого мини доступа в процедурах дренирования. В наборе: коаксильный интродьюсер 6F 20см, дилататор 4F, жесткая канюля, интродьюсерная игла, стилет троакар 15см 21G, нитиноловый проводник с платиновым кончиком длиной 60см 0.018", PTFE проводник из нержавеющей стали длиной 150см 0.038" с двойным рабочим кончиком (прямым и J 3мм). | набор | 14 | 68000 | 952000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | НЕТ ЦЕНОВКИ
6 | Проводник периферический гидрофильный 0,35 | Диагностический проводник: 0,35´´. Длина проводников не менее 80, 150, 180 и не более 260 см. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие повышенной устойчивости по всей длине проводника, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Гибкий кончик 3 см. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель -кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. | штука | 15 | 30780 | 461700 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Densau (Денсау)
7 | Проводник коронарный для комплексных поражений | Универсальные коронарные проводник для острых окклюзий. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см: 180-190 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь. Тип сердечника: технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентного слоя из стали и дублирующего, идущего параллельно витого микросердечника из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до 300 см. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартной и дополнительной. Варианты дистального кончика: наличие прямого и J. Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24. | штука | 15 | 32000 | 480000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ImportMed
8 | Препараты железа (III) для парентерального применения | Раствор для внутривенного введения 20 мг/мл, 5 мл | ампула | 264 | 1490 | 393360 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО INKAR
9 | Буфер вероналовый | Буфер Оурена вероналовый 10 x 15 мл для имеющегося анализатора Sysmex CA 500 | штука | 2 | 32415 | 64830 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО LABMEDTECH
10 | Моющий раствор 1 x 50 мл | Моющий раствор I , 1 x 50 мл, для имеющего автоматического анализатора показателей гемостаза Sysmex CA. | набор | 5 | 43000 | 215000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО LABMEDTECH
11 | Реагент для определения протромбинового времени | Реагент для определения протромбинового времени Thromborel S 10 x 10 мл (1000 тестов) для имеющегося анализатора Sysmex CA 500 | упаковка | 3 | 67950 | 203850 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Maxima Group
12 | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей | Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (14 картриджей по 6 клипс) M, L, XL.Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися.Для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях. Применяется в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, отоларингологии, сосудистой хирургии. Размер по заявке заказчика. Homolok | упаковка | 8 | 128000 | 1024000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО MEDICAL MARKETING GROUP KZ
13 | Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | штука | 20 | 12500 | 250000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО OTEY
14 | Антитромбин III | Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для в/в инфузий 500 МЕ в комплекте с растворителем | флакон | 70 | 79340.32 | 5553822.4 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Pharm Stock Medicines.Kz
15 | Мочеточниковый стент, длина 16 см, размер 6 СН | Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с открытым спиральным дистальным концом. Размер 6,0 СН, длина 16 см. Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). Срок годности (срок гарантии): 5 лет с даты производства. | штука | 50 | 22490 | 1124500 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО SUNMEDICА (САНМЕДИКА)
16 | Вода для инъекций | Раствор для инъекций 400 мл | флакон | 800 | 490 | 392000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
17 | Водный раствор формальдегида | Раствор 2% 1000 мл | флакон | 31 | 2400 | 74400 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
18 | Глицерин | Раствор стерильный 50,0 мл | флакон | 400 | 385 | 154000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
19 | Масло вазелиновое | Вазелиновое масло стерильное 100 мл | флакон | 10 | 1315 | 13150 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
20 | Натрия хлорид | Раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 60 | 770 | 46200 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
21 | Прокаин | Раствор для инъекций 1%, 200 мл | флакон | 40 | 695 | 27800 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
22 | Уксусная кислота | Раствор 3% 100 мл | флакон | 12 | 670 | 8040 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
23 | Уксусная кислота 2% 1000мл | Раствор 2% 1000мл | флакон | 12 | 1140 | 13680 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Terra Pharm
24 | Марля | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, изготовлена из 100% хлопчатобумажной пряжи, пневмомеханическим способом прядения, нестерильная. Ширина марли 90 см в рулонах по 1000 метров, плотность марли 36,0 ± 2,0 г/м2 | метр | 20000 | 134 | 2680000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Альянс-Medica
25 | Тест на сифилис | Тест на сифилис Аналог РМП Агглютинация на слайде 1000 определения | упаковка | 2 | 12500 | 25000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО АРША
26 | Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм) | Универсальная сменная кассета со скобами к имеющимся аппаратам NTLC75/ Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой закрытия скобок. Кассета содержит 118 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке, и имеет съемную предохранительную пластину. Длина ножки открытой скобки 4,3 мм, высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза –78 мм. Линия механического шва превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. Для предотвращения повреждения лезвия при транспортировке и травмирования медицинского персонала при установке кассеты, над лезвием расположен защитный отсек. В кассете имеется встроенный механизм блокировки прошивания и рассечения тканей при использованной кассете. Предназначена для одноразового использования. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженной, стерильной, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты | штука | 30 | 44740 | 1342200 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ЖанаМедТех
27 | Бинт стерильный | Стерильный размер 7*14 | штука | 1687 | 115 | 194005 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Медикс Фарм
28 | Тест-полоски мочи | Тест-полоски мочи для имеющегося анализатора H-500, тест-полоски H13 Cr Strips, 100полоски/бутылка | упаковка | 10 | 10950 | 109500 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Медицина Әлемы
29 | Разбавитель гематологический 20л | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 ms/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки-20 л. Для имеющегося гематологического анализатора Sysmex | кан | 25 | 52278 | 1306950 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО НПФ Медилэнд
30 | Каротидный стент с противоэмболической защитной системой | Самораскрывающийся нитиноловый стент для сонных артерий. Толщина страты 240 μm. Стент полностью рентгеноконтрастный и не требует наличия маркеров, что существенно упрощает и ускоряет процедуру его позиционирования. Защитная система снаружи каркаса стента в виде сетчатого рукав из нити полиэтилентерефталата (PET), толщиной 20 мкм. Обеспечивает непрерывную противоэмболическую защиту за счет размер пор 165 мкм. Стент должен иметь нулевое укорочение. Стент должен иметь открытую ячейку и одинаковую радиальную устойчивостью по всей длине. Наличие технологии поддержания оптимальной длины размещения независимо от диаметра сосуда, что устраняет необходимость в конической конструкции стента и упрощает работу в извилистой анатомии. Системе доставки 6F c RX-портом на расстоянии 33 см. Совместимость с проводником 0.014", проксимальными или дистальными устройствами EPD. Диаметр от 6 до 10 мм, длина от 20 до 60 мм. Рабочая длина 135см. | штука | 3 | 650000 | 1950000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО Олива
31 | Кассета Альбумин бромкрезоловый зеленый | Кассета для определения альбумина бромкрезоловый зеленый 2 на 300 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 8 | 8717 | 69736 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
32 | Кассета Билирубин прямой | Кассета для определения билирубина прямого 350 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 3 | 16529 | 49587 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
33 | Кассета Лактатдегидрогеназа | Кассета для определения лактатдегидрогеназы 2 300 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 15 | 12740 | 191100 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
34 | Кассета Общий белок | Кассета для определения общего белка 300 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 8 | 9264 | 74112 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
35 | Кассета очищающая | Кассета очищающая 150 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 10 | 3943 | 39430 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
36 | Кассета С-реактивный белок | Кассета для определения С-реактивного белка 250 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 10 | 45926 | 459260 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
37 | Кассета Щелочная фосфатаза | Кассета для определения активности щелочной фосфатазы 200 тестов для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 15 | 13360 | 200400 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
38 | Контроль для белков в моче (норма) | Контроль для белков в моче норма 4 фл х3 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 74500 | 74500 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | НЕТ ЦЕНОВКИ
39 | Контроль для белков в моче патология | Контроль для белков в моче патология 4 фл х3 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | набор | 1 | 86000 | 86000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | НЕТ ЦЕНОВКИ
40 | Пробирки белые с крышкой | Пробирки белые с крышкой, для имеющегося анализатора Cobas Integra 400. 1000 шт в упаковке | штука | 1800 | 40 | 72000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
41 | Раствор чистящий | Раствор чистящий 1000 мл для имеющегося анализатора Cobas Integra 400 | штука | 12 | 16000 | 192000 | DDP | По заявкам Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК. ул.Жанибек, Керей хандары д.3 | ТОО ТЦ Мастер
| ИТОГО |  |  |  |  | 28419436