## 1
Приложение 1 к Тендерной документации
№ | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена, тенге | Сумма,тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | Срок поставки товара | Место поставки (код населенного пункта в соответствии с КАТО) | Размер авансового платежа, %
1 | Винт спонгиозный | Винт спонгиозный: Винт для дополнительной фиксации чашки материал: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. | штука | 20 | 22967 | 459340 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
2 | Вкладыш | Вкладыш: Материал: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Форма: Полусферическая, по экватору вкладыш имеет циркулярные выступы для фиксации в чашке и 12 желобков по периферии для сопоставления с деротационными выступами чашки. Механизм фиксации: Путем импакционного вклинивания циркулярного выступа вкладыша в соответствующую циркулярную борозду чашки, без дополнительного металлического блокировочного кольца. Типоразмеры: Внутренний диаметр: 28 мм, 32 мм. Вкладыш с внутренним диаметром 32 мм доступен к установке в вертлужный компонент наружный диаметр которого начинается от 44 мм. Варианты: Стандартный, с козырьком 10 градусов | штука | 38 | 92218 | 3504284 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
3 | Вкладыш большеберцовый | Модульный вкладыш. Материал: сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Толщина (мм): 12, 14, 16, 18, 20, 22) . 6 типоразмеров Ширина (мм): 60, 62, 65, 68.5, 71, 75.5 мм. Допускает 25 градусов внутренней/наружной ротации. | штука | 24 | 171250 | 4110000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
4 | Головка | Материал: Нержавеющая сталь. Даиметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: -4, 0, +4. Конус: 11/13 | штука | 13 | 79795 | 1037335 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
5 | Головка бедренная | Головка: Материал:Кобальтохромовый сплав. Диаметр: 22,2; 26; 28; 32; 36 мм. Офсет: Для диаметра 28 мм: -4, 0, +4, +6, +8, +12. Конус: 11/13 | штука | 58 | 75554 | 4382132 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
6 | Комплект стерильный операционный одноразовый (для артроскопии коленного сустава | Состав: 1. Простыня большая операционная 230×360±30 см из нетканого полотна плотностью 54 с эластичным отверстием 6 см, с/без отвода – 1 шт 2. Чехол хирургический на инструментальный столик 80×140 см с впитывающей вставкой – 1 шт 3. Простыня большая операционная 140×210 см нетканого полотна плотностью 54 - 1 шт 4. Простыня малая операционная 70×90 см нетканого полотна плотностью 74 с липким краем – 2 шт 5. Леггинс 34×75 см нетканого полотна плотностью 55 – 1 шт 6. Операционная лента 5×60 см – 2 шт 7. Чаша 250 мл – 1 шт 8. Халат Евростандарт хирургический рукава на манжете плотностью 40, длина 140 см – 1 шт 9. Халат хирургический плотностью 40, длина 140 см - 2 шт 10. Чаша 500 мл – 1 шт Стерильно. В единой упаковке. Упаковка комбинированная. | комплект | 100 | 21400 | 2140000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
7 | Компонент бедренный правый /левый | Материал – кобальтохромовый сплав. Форма:Анатомическая (правый и левый) Ширина (мм): 60, 62, 65, 68.5, 71, 75. Имеет встроеный шарнир. Имеет 6 типоразмеров от 2# - 7#. Имеет встроенную ножку длиной 60.4 мм (от внутренней поверхности дистального фланца), диаметром 15.1 мм, угол вальгусного отклонения 5 градусов. На внешнюю поверхность картер-бокса нанесены лазерные метки, соответствующие дистальным и задним аугментам толщиной 5,10 мм, упрощающие применение компонентов с использованием техники двойного цементирования. Размер картер бокса 23.7 - 24.8 мм. | штука | 23 | 457250 | 10516750 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
8 | Компонент большеберцовый уневерсальный | Большеберцовый компонент- Материал: кобальтохромовый сплав. Переднезадний размер (мм): 43, 45, 47, 49, 51, 53. Ширина (мм): 65,68,70, 72, 75,79. 6 тип размеров от 2# - 7#. Проксимальная поверхность имеет высокую степень полировки. | штука | 25 | 314250 | 7856250 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
9 | Марля | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная, изготовлена из 100% хлопчатобумажной пряжи, пневмомеханическим способом прядения, нестерильная. Ширина марли 90 см в рулонах по 1000 метров, плотность марли 36,0 ± 2,0 г/м2 | метр | 20000 | 86.5 | 1730000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
10 | Ножка (прямая/офсетная) бедренная цементной фиксации | Материал – титановый сплав Диаметр (мм): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, длина (мм): 30,60,100. Ножки для бедренного компонента. Цементной фиксации. Прямые и офсетные. Офсетные ножки позволяют оптимизировать покрытие компонентом плато. Прорезь на конце ножки для снижения упругости интрамедуллярной ножки, что снижает вероятность возникновения боли на конце ножки. | штука | 18 | 98000 | 1764000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
11 | Ножка (прямая/офсетная) большеберцовая цементной фиксации | Материал – титановый сплав Диаметр (мм): 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Длина (мм): 40,70,110. Ножки для большеберцового компонена. Цементной фиксации. Прямые и офсетные. | штука | 21 | 92000 | 1932000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
12 | Ножка бедренная | Ножка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Клиновидная в 2-х плоскостях, без ограничивающего воротника, с наличием двух продольных декомпрессионных борозд по бокам, без поперечных ребер и выступов. Шейка имеет полировку. Конец дистальной части имеет усеченную форму с латеральной стороны во фрональной плоскости. Тип фиксации: Фиксация первичная - пресс-фит. Вторичная - остеоинтеграция. Покрытие: Плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием, толщиной 50 микрометров, нанесенное циркулярно только в проксимальной части ножки. Типоразмеры: 12 стандартных типоразмеров. Офсет для компонента с шеечно-диафизарным углом 127 градусов имеет диапазон от 32 мм до 58 мм с увеличением пропорционально увеличению размера компонента. Длина ножки в диапазоне от 93 мм до 126 мм в зависимости от типоразмера. Длина шейки: Диапазон от 27 мм до 40 мм в зависимости от типоразмера. Шеечно-диафизарный угол (угол между шейкой и осью ножки): 127 градусов. Конус: 11/13 | штука | 70 | 273304 | 19131280 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
13 | Ножка бедренная | Уневерсальный конус 12\14. Размеры ножки:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,17+. Длина в (мм): 115,130, 140, 145, 150, 155,160, 165, 170, 180, 190. Покрытие TI + HA и тонко кованого материала Ti6Al4V увеличивает вростание кости , улудшает биосовместимость BE. | штука | 3 | 169980 | 509940 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
14 | ПЭ чашка цементной фиксации | Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм внешний 42-44; Внутренний диаметр- 28мм внешний 44-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. | штука | 21 | 75635 | 1588335 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
15 | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител Kit/система визуализации, на 250 тестов | Раствор для мультимерной -технологии специфического и чувствительного обнаружения первичных мышиных и кроличьих антител /система визуализации/ Выпускается в виде набора из 5 шприц-дозаторов обьемом 30 мл. Флаконы с реагентами имеют заводскую маркировку с 2D-баркодами, кнопку для регистрации в системе автоматического иммуностейнера серии BenchMark. Раствор поставляется в жидком виде, предназначен для работы в автоматическом режиме иммуностейнера серии BenchMark, на 250 тестов | штука | 3 | 1164020 | 3492060 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
16 | Фторурацил | раствор для внутрисосудистого введения 50 мг/мл, 20 мл | флакон | 500 | 3171.54 | 1585770 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
17 | Чашка ацетабулярная | Чашка: Материал: Титановый сплав, гидроксиапатит. Форма: Полусферическая. На полюсе имеется резьбовое отверстие для фиксации импактора. В экваториальной части внутренней поверхности имеется циркулярная борозда для фиксации вкладыша без дополнительного металлического блокировочного кольца. Покрытие: Шероховатое титановое покрытие, нанесенное посредством плазменного напыления с дополнительным поверхностным мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной 50 микрометров. Тип фиксации: Первичная бесцементная фиксация по типу пресс-фит с возможностью дополнительной фиксации спонгиозными винтами у вариантов, предусматривающих наличие отверстий для винтовой фиксации. Вторичная фиксация за счет остеоинтеграции. Типоразмеры: 17 типоразмеров в диапазоне от 40 мм до 74 мм с шагом 2 мм. Варианты: Без отверстий, с секторным расположением 3 отверстий, с секторным расположением 5 отверстий, с равномерным распределением 8-12 отверстий | штука | 33 | 137058 | 4522914 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
18 | Чашка ацетабулярная | Чашка вертлужная: Может сочетаться как с полиэтиленовым вкладышем, так и с керамическим вкладышем. Микропористая поверхность с покрытием толщиной 700-900 мкм обеспечивает хорошее врастание кости. Конструкция с несколькими радиусами может быть более плотно встроена в вертлужную кость, обладая сильной способностью предотвращать вращение. Типоразмер: 40,42,44,46,48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,62, 64, 66, 68, 70, 72. | штука | 20 | 131750 | 2635000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
19 | Электролиты | раствор для инфузий 500 мл | флакон | 4000 | 839 | 3356000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
20 | Триоксид мышьяка | Концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл,10л | флакон | 110 | 82000 | 9020000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
21 | Индивидуальный 3Д импланты (большой) | Имплантат БОЛЬШОЙ, индивидуально изготовленный под пациента методом трехмерной печати. Имплантат неактивный, хирургический, индивидуальный, изготовленный по антропометрическим данным пациентов, на основании КТ, из титанового сплава Ti-6-Al-4-V. Имплантат выполнен по технологии 3D-печати, предназначен для использования в онкологии и ортопедии. | штука | 1 | 3200000 | 3200000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
22 | Индивидуальный 3Д импланты (малый) | Имплантат МАЛЫЙ, индивидуально изготовленный под пациента методом трехмерной печати. Имплантат неактивный, хирургический, индивидуальный, изготовленный по антропометрическим данным пациента, на основании КТ, из титанового сплава Ti-6-Al-4-V. Имплантат выполнен по технологии 3D-печати, предназначен для использования в онкологии и ортопедии. | штука | 1 | 2120000 | 2120000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
23 | Индивидуальный 3Д импланты (средний) | Имплантат СРЕДНИЙ, индивидуально изготовленный под пациента методом трехмерной печати. Имплантат неактивный, хирургический, индивидуальный, изготовленный по антропометрическим данным пациентов, на основании КТ, из титанового сплава Ti-6-Al-4-V. Имплантат выполнен по технологии 3D-печати, предназначен для использования в онкологии и ортопедии. | штука | 1 | 2550000 | 2550000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
24 | Протезы сосудистые | Протезы сосудистые стерильные, однократного применения. Заплата для сердечно-сосудистой, толщина 0,45 мм, размером 5х1,5см. | штука | 15 | 120000 | 1800000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
25 | Система для внутривенных инфузий | Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная ПВХ без фталатов, длиной 250см. Силиконовый перистальтический сегмент гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель. Роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | штука | 1000 | 1395 | 1395000 | DDP | По заявкам заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней | ТОО "ННОЦ" МЗ РК, ул. Керей, Жанибек хандар, д. 3, | 0
Итого | [5 empty] | 96338390